请对以下产品进行报价，如对技术参数有修改建议的，可一并提出。

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要规格和技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 /万元 | 金额/万元 | 是否进 口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | - 1.泵系统 - 1.1最大排液压力：≥10000 Psi. - 1.2流量范围：0.001 to 2.500 mL/min 2.自动进样器 2.1 三种进样方式：切割进样方式、全量进样方式、满环进样方式（提供软件截图证明） 2.2 样品数：≥50个（标准1.5ml样品瓶） 3.三重四极杆质谱仪技术 3.1 配置独立的ESI源和APCI源，离子源切换方便、快速，清洗、维护方便。 3.2 脱溶剂能力：离子源内至少有两路加热雾化气，确保离子化更为充分，辅助加热气温度≥700℃，以确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。 3.3 质量稳定性：0.1amu/24小时 3.4 ESI+：1pg 利血平，S/N>500000:1； ESI-：1pg 氯霉素，S/N>500000:1。 3.5 扩展性：前端液相色谱可以拓展液相色谱仪升级同品牌离子色谱功能； 4. 配置要求 质谱系统一套系统1套 液相系统1套 备用电源（6KVA 可持续工作2h）1套 氮气发生器1套 UPLC色谱柱1根(2.1×100mm，2.5μm 100A) 数据处理设备：配备Win10 64位专业版操作系统，不低于16GB的内存，硬盘不低于1TGB 数据输出设备：激光式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.工作条件 1.1温度：15˚C-35˚C； 1.2湿度：5-95%； 1.3电压：220V±10% 2.基本性能 2.1 质量数范围: 1.5 ～ 1090 u 2.2 灵敏度: EI Scan(氦气）：1pg，八氟萘OFN ，m/z 272，S/N ≥ 2000； EI Scan（氢气）：1pg，八氟萘OFN，m/z 272，S/N≥300；可选配NCI、PCI等离子源； 2.3 最大扫描速度：20,000 u/sec. 3. 柱温箱 3.1 温度：室温以上2℃-450℃ 3.2 程序升温：32阶33平台，可程序降温； 3.3柱箱最高升温速率± 250℃/min，支持程序降温（无需升级）； 3.4温度设定精度：0.1℃； 3.5控温精度：0.01℃ 3.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 3.7冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min（204s） 3.8最大运行时间：9999.99分钟 3.9气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。 3.10主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。 3.11主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。 3.12主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。 3.13柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。 3.14具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 3.15柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 3.16气相色谱与质谱须相同品牌。 4.流路系统 4.1支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制。 4.2两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。 4.3具有室温补偿和自动环境补偿功能。 4.4具有恒线速度控制功能。 4.5支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。 4.6可配合Twin Line System双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。 5.分流/不分流进样口 5.1 最高温度450°C； 5.2压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定 5.3配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能 5.4支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式，同时具有恒线速度控制功能 5.5压力设定范围：0 ～ 1035kPa 5.6压力控制精度：0.001psi 5.7压力程序的阶数：7 5.8分流比设定范围：0 ～ 9999.9 5.9流量设定范围：0 ～ 1300mL/min 5.10仪器主机最多可同时安装使用3个SPL进样口。 6.液体自动进样器 6.1样品位：≥150位样品盘 6.2交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯) 6.3进样量范围：0.01~250uL，10uL注射器以0.1uL步进 6.4具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。 6.5可升级双塔双柱进样系统。 6.6可升级样品架冷却和加热功能。 6.7保留时间重复性：≤0.0008min 6.8峰面积重复性：<1% RSD 7.质谱检测器 7.1离子源材质：专利屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源 7.2离子化能量：10 ～ 200eV 7.3离子源温度：140-350˚C； 7.4双灯丝设计，灯丝电流：5 ～ 250μA（发射电流） 7.5GCMS 接口温度：50 ～ 350℃ 7.6支持高灵敏度Smart EI/CI 复合离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和PCI质谱图；同时满足高灵敏度的EI模式下，实际目标物浓度10 ng/mL的痕量分析。 7.7 PCI、NCI软电离模式，可支持使用甲醇、乙腈等溶剂替代甲烷等可燃性气体作为反应气。 7.8质量分析器：配备预四极的高精度全金属四极杆； 7.9预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染； 7.10四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性； 7.8 扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式； 7.9 IDL（高速扫描Scan）： IDL ≤500fg（1pg，OFN，8次连续进样，m/z272，扫描速度20,000 u/sec） 7.10 分辨率：单位分辨率 7.11 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温) 最大扫描速度：20000 u/sec (专利ASSPTM功能配合) 7.12 分辨率：单位分辨率 7.13 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温) 7.14 二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿。 7.15 动态范围：8×106 7.16 真空系统高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，200L/sec +200L/sec 7.17 柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱 7.18 支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。 7.19 支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。须提供氮气、氢气作为载气的应用文章证明。 7.20 可选配无油机械泵：110L/min，适用于（EI/PCI/NCI全部机型） 8.工作站软件及其他性能 8.1支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。 8.2具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。 8.3具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。 8.4具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 8.5GCMS Solution可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 8.6GCMS Solution具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 8.7支持“Easy Stop”无须停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”图标式导引功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。 8.8快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。 支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 超快速液相色谱质谱联用仪 | 1：前端分离纯化部分 流速：200ml/min或100ml/min； 压力:200psi(13.8bar)或100psi(6.9bar) 检测波长：200-400/200-800nm，固定波长； 馏分收集:标配 2*18*180mm,可选配其他规格 2：液相色谱部分 2.1系统要求: 超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌） 2.2二元梯度高压泵（LC-30A） 2.2.1流速范围： 0.001-10.000mL/min（*） 2.2.2流速准确度： ≤1% 2.2.3流速精密度： ≤0.062%（*） 2.2.4梯度变化步进： 0.1% 2.2.5最高耐压：≥18000psi(*) 2.2.6泵头清洗：自动标配 2.2.7组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统 2.2二元梯度高压泵（LC-20AXR） 2.2.1流速范围： 0.001-5.000mL/min（*） 2.2.2流速准确度： ≤1% 2.2.3流速精密度： ≤0.062%（*） 2.2.4梯度变化步进： 0.1% 2.2.5最高耐压：≥9000psi(*) 2.2.6泵头清洗：自动标配 2.2.7组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统 2.3在线脱气机 2.3.1真空脱气流路数：≥3路（5路） 2.4 可降温型自动进样器 2.4.1样品盘容量： 1.5ml样品瓶大于110位（30ACMP≥320） 2.4.2进样范围： 0.1~50μL 2.4.3进样准确度： ≤±1% 2.4.4进样针清洗：自动（标配），可选清洗液3种以上(*) 2.4.5温度控制：4-40℃ 2.4.6最大耐压：18000psi(*) 2.4.7进样精度：0.25 % RSD以下 2.4.8交叉污染：咖啡因0.0015%以下（5µL进样,无清洗）(*) 2.4.9 进样速度：（30AC）进样速度： 11秒完成10μL进样（30ACMP）进样速度： 9秒完成10μL进样 2.5可降温型柱温箱 2.5.1控温范围: （CTO-20A）温度控制范围: (室温+10) ℃~80℃ （CTO-20AC）温度控制范围: (室温-10) ℃~80℃ （CTO-30A）温度控制范围: (室温+10) ℃~140℃ 2.5.2控温准确度 ±0. 5℃ 2.5.3柱容量：可放置5根4.6* 300mm的色谱柱(*) 2.6高压切换阀 2.6.1阀类型：2位6通高压阀(*) 2.6.2最大耐压：大于5000psi(*) 2.6.3内径：0.3mm 2.6.4 PH范围: pH1-pH10 2.7二极管阵列检测器 2.7.1波长范围190~650nm或更宽 2.7.2二极管单元数 ≥1024* 2.7.3波长准确度: ≤1nm 2.7.4基线噪音: ≤0.25×10-5AU 2.7.5漂移: ≤0.55×10-3AU/h （*） 2.7.6测量范围: >2.0AU 2.7.7检测器采样频率≥180Hz（*） 2.7.8同时监测波长个数： 16个（*） 2.7.9 通池温设置范围：工作站设置，9～50℃（*） 3：质谱部分 3.1 质量范围m/z：2-2000 3.2 灵敏度： 3.2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，信噪比S/N >100:1（RMS）（*） 3.2.2 ESI源正离子方式：100pg 磺胺二甲氧嘧啶，信噪比S/N >5,000:1（RMS）（*） 3.2.3 ESI源负离子方式：20pg 对硝基苯酚，信噪比S/N >600:1（*） 3.2.4 APCI正离子方式：10ng 苯乙酮，信噪比S/N >2500:1（*） 3.3质谱扫描速度:大于13000 u/sec（*） 3.4正负离子切换速度：不超过15ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集（*） 3.5 质量稳定性: ≤0.1u /24hr； 3.6 MS数据采集模式：全扫描，轮廓扫描，选择离子监测。 3.7 SCAN通道数量：不少于1000个事件 3.8 SIM通道数量：不少于1000个事件，每个事件32个通道 3.9离子源： 3.9.1 标配加热复合离子源，同时具备ESI和APCI功能，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。（*） 3.9.2离子源流速范围： 1μL/min～2500μL/min； 3.9.3 离子源温度：最高500°C 3.10质量分析器：单四极杆型质量分析器，全金属四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。 3.11高灵敏度检测器：具有离轴转换打拿极的电子倍增器，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 气相色谱仪 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） 2 程序升温：20阶21平台 3 最大升温速率：可设定最高升温速度180℃/min，以0.01℃/min增加 4 温度设定精度：0.1℃ 5 控温精度：0.01℃ 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min 8 具有柱温箱温度的自动保护功能。 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC），分流/不分流进样口。 可配备同品牌的顶空进样器； 1.1 最高温度：420℃ 1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒 线速度控制功能 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 1.4 压力设定范围：0 ～ 1015 kPa（相当于0-147 psi） 1.5 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 1.6 压力程序：7阶 1.7 分流比设定范围：0 ～ 9000 三、检测器单元 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms） | 台 | 4 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |