请对以下产品进行报价，如对技术参数有修改建议的，可一并提出。

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要规格和技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 /万元 | 金额/万元 | 是否进 口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动机械搅拌不锈钢液体发酵罐系统 | 详细参数见后附件1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 液相色谱仪 | 1. 四元泵系统 1.1. 四元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置； 1.2. ★串联式双柱塞往复泵，20-100 uL自动连续可变冲程，齿轮传动，非皮带传动； 1.3. 流量范围：0.2~10.0mL/min，递增率0.001mL/min； 1.4. ★流量精度：<0.07%RSD ； 1.5. ▲压力范围：0-590bar； 1.6. 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%； 1.7. 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择； 1.8. 内置真空脱气装置； 2. 自动进样器 2.1. ★样品容量：一个130位2ml样品盘； 2.2. 进样范围：0.1~100L； 2.3. 进样精度：< 0.25% RSD； 2.4. ★交叉污染：<0.005%； 2.5. 重复进样次数：1-99次/样品； 2.6. ★控制功能：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率 2.7. 压力范围： 0-600bar ； 3. 多功能柱温箱 3.1. ★温控范围：室温以下10°C -83°C 3.2. 控温准确度：± 0.5°C 3.3. 柱箱容积：可同时放入4根250mm色谱柱； 4. 二极管阵列检测器 4.1. 二极管对数：1024对； 4.2. 氘灯和钨灯双灯源； 4.3. ★波长范围：190~950 nm； 4.4. 二极管宽度：<1 nm； 4.5. 短期噪音：< ±7x 10-6 AU； 4.6. 漂移：< 0.9 x 10-3 AU/hr； 4.7. ★狭缝宽度：1，2，4，8，16nm，可调； 4.8. ★采集速率：120Hz； 5. 示差折光检测器： 5.1. 短期噪音：±1.25× 10 -9 RIU； 5.2. 漂移：200 x 10-9 RIU/hr； 5.3. 示差折光范围：1.00–1.75； 5.4. 流通池：8 µl，最大耐压5bar； 5.5. 温度范围：室温+5 °C to 55 °C； 5.6. 采样速率：74 Hz； 5.7. pH 范围：2.3–9.5； 5.8. 阀功能：自动排气阀和自动溶剂回收阀； 6. 软件系统 6.1. 参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定； 6.2. 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； 6.3. 诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析； 6.4. 早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 6.5. 安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证； 7. 数据处理系统 7.1. 其配置不低于：CPU: (New core 3.3G /3M /65W )/内存：4G (DDR3 1333* )/硬盘：500G/光驱：DVD 刻录光驱/Linux，21寸液晶宽屏16:9 LCD/VGA接口/250nits/1000:1/5ms；原装版软件（含正版独立光盘）:Windows 10及以上操作环境： 7.2. 色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）； 三． 主要配置及配件 1) 四元梯度泵1台（含在线脱气机及液相维护工具包）； 2) 自动进样器1台； 3) 多功能柱温箱1台； 4) 二极管阵列检测器1台； 5) 荧光检测器1台； 6) 示差折光检测器； 7) 电脑及打印机各1套； 8) 软件操作工作站1套（含三维扫描功能）； 9) 备品备件1批：C18分析色谱柱3套（含保护柱），过滤小白头2包（5个/包），密封圈1包（2个/包），透明样品瓶300个，棕色样品瓶300个，管线切割器1个，玻璃过滤头2个备用，连接接头1包（10个/包）； 四． 实验室条件 1.1. 电源：220V±10%，50 - 60 Hz AC，4000 W； 1.2. 温度：4 -55 ° C ； 1.3. 相对湿度：< 95%； 五． 售后服务 1、安装：仪器厂家授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标验收过程及结果经客户认可后验收合格，签署验收报告。 2、保修：产品自验收合格起，提供1年免费保修服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪 | 1. 工作条件 1.1. 温度：15˚C-35˚C； 1.2. 湿度：5-95%； 1.3. 电压：220V±10% 2. 主机性能 2.1. ▲保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min 2.2. 峰面积重现性<0.5% RSD 2.3. 压力设定值和控制精度：0.001 psi 2.4. ▲最多可安装8个EPC模块，可控制多达19个EPC通道，EPC采用微通道设计（非传统气阻设计），可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物，延长使用寿命 2.5. 可通过仪器自带的彩色触摸屏控制色谱参数设定、故障诊断和质谱启动，无需打开工作站软件（提供软件截图并作为验收指标） 2.6. ▲配置7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可通过仪器自带的彩色触摸屏控制色谱参数设定、故障诊断和质谱启动，无需打开工作站软件（提供软件截图作为证明材料）； 2.7. ▲彩色触摸屏具有高灵敏度，为方便实验操作，佩戴橡胶手套时也可完成触控，无需手写笔； 2.8. 可通过移动终端的浏览器页面输入IP地址直连仪器，无需打开工作站软件，即可完成方法和序列的编辑和运行； 3. 柱温箱 3.1. 操作温度：室温以上5˚C至450˚C； 3.2. 温度设定：1˚C ，程序升温间隔 0.1˚C； 3.3. ★最大升温速度：120˚C / min，可根据应用需求扩展至1000 ˚C/min（须提供技术证明文件，加盖制造商公章）； 3.4. 程序升温：20阶,21个温度平台，可程序降温； 3.5. 稳定性：< 0.01˚C/1 ˚C； 3.6. ▲手拧式柱螺帽设计：更换和安装色谱柱手拧即可完成无需工具；一次性安装保证密封性不受柱温箱温度变化-影响； 4. 分流/不分流进样口 4.1. 最高温度400°C； 4.2. 扳转式顶部密封系统，更换衬管无需拆卸螺丝； 4.3. 压力范围：0–150psi，电子控压精度：0.001 psi； 5. 三合一多功能进样器 5.1. 液体进样功能 5.1.1. 162位液体进样位，2ml样品瓶； 5.1.2. 进样体积：1.2 μL 到 to 10,000 μL（需要换针） 5.2. 顶空进样 5.2.1. 顶空样品处理量：45位10/20ml样品容量； 5.2.2. 注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计； 5.2.3. 配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µl； 5.2.4. 顶空注射器加热温度：40-150℃； 5.2.5. 6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量； 5.2.6. 可以采用2mL,10mL 和20mL 顶空瓶； 5.3. 固相微萃取 5.3.1. 样品处理量：45 位10/20mL样品盘； 5.3.2. 液体、顶空SPME两种萃取模式 5.3.3. 6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量. 5.3.4. 纤维萃取头的老化：配备专用萃取头老化装置，或者在进样口老化 6. 质谱检测器 6.1. ▲离子源材料：非涂层惰性离子源，专利的Extractor设计，具备推拉极电压，提高活性化合物灵敏度； 6.2. ★独立的EI源：离子化能量 5-230 eV； 6.3. ★离子源温度：最高达350˚C； 6.4. ★离子化能量：10-300eV连续可调（需提供英文原版官方指标文件，加盖制造商公章）； 6.5. ★四极杆质量分析器：主四极杆为石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 200˚C(非预四极杆加热)，终身免维护(提供技术文件及软件设定截图，作为验收指标)；若主四极杆无法控温或者为廉价的金属设计，则需额外提供8套四极杆系统作为备用四极杆； 6.6. ★四级杆温度：独立控温 ，控温范围：106-200˚C，用软件可直接连续设定温度； 6.7. 仪器信噪比：EI全扫描≥1200:1 s/n (1pg OFN，扫描范围50-300amu)； 6.8. 检测器：长寿命高能打拿极，三轴检测器； 6.9. 真空系统：≥ 250L/s分子涡轮泵； 6.10. 扫描速率：最高可达20000 amu/s； 6.11. 质量范围：~1000 Da； 6.12. 质量稳定性：<0.10amu /48h； 6.13. 动态范围：106； 7. 嗅闻仪 7.1. 具有惰性化的传输线，≤70cm，最高温度达350℃； 7.2. 加热系统控温范围：室温-350℃，控温精度要求≤0.1℃（是否50-350的精度是≤0.1℃，确认一下）； 7.3. 能加热保温传输，实现同时平行检测 7.4. 平行测定接口不存在死体积，完全惰性化处理 7.5. 加湿系统的湿度可调，能保证人鼻安全舒适的感官评价 7.6. 独立混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝 7.7. 流路控制：配备质量流路控制器 7.8. 可使用声音识别软件对峰自动标记。 7.9. 可与各主流品牌标准气相色谱仪兼容，组成一个完整的测量系统 7.10. 接口通道数量≥4：通道独立连接色谱柱、主机、FID/MS检测器以及另一检测器模块 7.11. 操作软件可以完全嵌合在实验室现有安捷伦色谱工作站中，即通过色谱工作站中的下拉菜单可以选择并且控制嗅辨仪的操作软件 8. 工作站软件及其他性能 8.1. 原装进口操作软件，有中、英文两种语言可供选择，具有正版独立光盘； 8.2. SIM/SCAN：自动SIM方法生成功能和同时SIM/SCAN； 8.3. 可设置休眠模式节省气体，唤醒功能可使仪器在设定的时间自行开机预热； 8.4. 谱库: NIST 2017 MS 谱库套装包括 EI 谱库，其中有26.7万个化合物的30.7万幅谱图以及8.2万多个化合物的气相色谱保留指数，带工厂原装光盘； 8.5. 品牌电脑，其配置不低于：CPU: (New core 3.2G /8M /65W )/内存：4G (DDR3-1600 )/硬盘：500G/光驱：DVD 刻录光驱/Linux，21寸液晶宽屏16:9 LCD/VGA接口/250nits/1000:1/5ms； 8.6. 激光双面打印机：打印速度：40 ppm，最高分辨率：1200 x 1200 dpi，打印负荷：每月A4最高100000页；处理器速度: 540 MHz ，打印语言：中文和英文；显示屏：2.25 英寸液晶显示屏，标配端口：1个高速USB 2.0 端口、1 个前置 USB2.0 端口、2 个内置附件端口、1 个 EIO 插槽；内存：最大640MB ，纸张处理：进纸100 页、出纸250页，支持的介质尺寸: A4、A4、B5、A6； 三． 售后服务内容 1. 厂家安排工程师到用户进行免费安装、调试和培训； 2. 免费保修期：1年，自货物验收合格之日起计算； 3. 厂家在广州有专门的广州培训中心，可提供2个名的小班教学培训名额； | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 荧光定量PCR仪 | 1.技术参数: 1.1.配备彩色LED触摸屏且角度可调（12-55°），可完全脱离电脑控制，仪器使用触摸屏操作，并实时监测扩增曲线； ★1.2.光源：配备≥6个带滤光片的LED灯，检测器配备≥6个带滤光片的光敏二极管； ▲1.3.激发波长范围450－684nm，发射波长范围：515－730nm； 1.4.动态范围≥10个数量级； ▲1.5.至少6个检测通道，可实现不少于5重PCR，可同时检测不少于5个靶基因，配备专用的荧光共振能量转移检测通道（研究核酸、蛋白等分子作用）； 1.6.能检测人类基因组中单拷贝基因； 1.7.温控范围：≥0-100℃； 1.8.最大升温速度：≥5℃/s，降温≥5℃/s； ▲1.9.加热模式：半导体加热蜂巢式结构合金模块； 1.10.温控精度：±0.2℃； ▲1.11.温控均一性：±0.3 ℃（达到设定温度10秒内）； ★1.12.动态温度梯度功能：一次实验可支持同时运行不少于8个不同退火温度；一次可筛选至少12对引物，每个温度孵育时间相同； 1.13.梯度温控范围：30-100 ℃，梯度温差范围：1-24 ℃； 1.14.自动设定PCR程序，无须设定样品位置，即可运行，可在运行结束后编辑样品设置； 1.15.至少具备标准、快速、超快速模式选择，支持30分钟内完成一次qPCR实验； 1.16.模块规格：开放性的96孔PCR板、0.2ml PCR管、8联管； 1.17.反应体积：1-50 ul； ▲1.18.实验中无需额外的染料进行校正，在运输、搬动后也无需再次校正； ▲1.19.数据分析模式：包括但不限于标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因分析功能； 1.20.全中文版操作软件可选，可中英文切换； 1.21.数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF；输出报告方便，与Office软件兼容，图形可以图片形式保存； 1.22.可以在实验运行结束后发e-mail通知用户，数据可上传到第三方云端，方便用户随时下载分析。 2、配置清单: 2.1.实时荧光定量PCR系统主机1台； 2.2.操作手册1本； 2.3. 控制分析软件1套； 2.4. 台式工作站1台：Windows10或以上操作系统，至少配置3.0GHz CPU处理器，4GB内存，1TB硬盘，≥23寸液晶图像输出设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 多功能提取分离浓缩机组 | 一、提取功能 1、结构组成:由提取罐200L,油水分离器,冷凝器16m2,单效浓缩器(100kg/h，蒸发室带夹套、带搅拌）,过滤器(100目),中转储罐200L,集液罐50L，防爆输送泵3T/H等组成. 2、材质及厚度：提取罐:内胆SUS304/厚度为5mm,夹套304/厚4mm,保温材料岩棉/厚50mm,保温皮SUS304/厚2mm.单效浓缩器: 加热器材质SUS304,壳体厚4mm，保温岩棉/厚50mm,；保温皮材质SUS304/厚2mm；蒸发室材质SUS304,内筒体厚4mm,保温岩棉/厚50mm,保温皮材质SUS304,厚2mm；冷凝器材质SUS304,壳体厚3mm；中转罐材质SUS304/厚3mm. 3、工作压力：提取罐:罐内常压;夹套内0.09MPa;气缸开启压力:0.6-0.7MPa．单效浓缩器:蒸汽压力0.09MPa，罐内压力-0.08MPa. 4、附件配置：单效蒸发室带搅拌0.75KW、32r/min（配套机械密封，上桨叶下刮板搅拌浆），进料口、出料口、呼吸口,仿西德360°万向旋转清洗器，视灯,视镜,温度计,压力表,出渣门,气缸,快开人孔(投料口)DN400及各功能管口等，配套连接管件阀门. 5、表面处理：内表面镜面抛光、外表面亚光处理。 二、大孔树脂吸附分离 1、设备按NB/T47003-2009《钢制焊接常压容器》标准制造、验收。 2、上下椭圆封头+法兰安装，支耳安装，设计压力：-0.1～0.3Mpa。 3、配有：条形视镜、进/出料口、排空口、真空口、防爆视灯。 4、筒体尺寸Φ108*1500mm，厚度3mm，材质S30408。 5、上、下两端封头筛板厚度3mm，材质S30408。 6、设备内表面精抛光，符合GMP要求，外表面亚光处理。 7、计量泵25L/H,功率0.25kw，电机防爆。 8、洗脱液储罐：结构：立式，单层，常压，上下椭圆封头；材质及厚度：内胆材质S30408/厚3mm，封头S30408/厚3mm；工作/设计压力：常压/常压；工作/设计温度：常温/100℃；附件配置：快装式进料口、出料口、仿西德360°万向旋转清洗器，快装无菌呼吸器、玻璃管液位计及其它各功能管口等；表面处理：内表面镜面抛光、外表面亚光处理； 9、提供产品质量证明文件及相资料。 二、挥发油提取功能 1 结构形式：蒸馏釜、冷凝系统、纯露收集罐、二级油水分离器、复馏管路、电蒸汽发生器等相关管道组成。设备内表面抛光Ra≤0.6μm，外表镜面处理Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求。 2 蒸馏釜：容积200L，配有：装料舱门、罐体夹套和蒸汽直通加热（含保温层）、清洗接口、除沫器、排渣阀，可以选择水中或水蒸气蒸馏。 2.1 容器内：设计压力：0.15Mpa，工作压力：常压，设计温度：180℃ 工作温度：≤110℃，工作介质：水，筒体δ=3mm/SUS304，上椭圆封头δ=3mm/SUS304。 2.2 保温层：外包δ=2mm/SUS304；保温封头δ=2mm/SUS304。保温层材料：硅酸铝，厚度50mm。 2.3 出渣和排污：Φ350手动排渣阀门,Φ76手动排污阀门，材质304不锈钢。 3 管口：复馏管路、装料舱门、清洗接口、进出水口、视镜口、压力表接口、温度表接口、精油出口、纯露出口、排污口等相关管件接头。 4 冷凝系统：列管冷凝器+板式+盘管冷却器。换热面积为大于2㎡。δ = 2mm/SUS304不锈钢。蒸馏肉桂精油具有破乳功能。 4.1 管程：设计压力：常压；工作压力：常压；设计温度：100℃；工作温度≤100℃工作介质：二次蒸汽；管程：Φ19×1.5，材质为SUS304。 4.2 壳程：设计压力：0.3Mpa，工作压力：常压；工作温度：15～40℃；工作介质：冷却水。" 5 纯露收集罐：容量80升，δ=2mm/SUS304 6 油水分离器：具有轻油和重油分离装置组成，罐体有效容量25升，δ=1.5mm/SUS304，罐体顶部装有玻璃视盅，玻璃视盅有精油取油阀门。 7 随机配件：304不锈钢支架，不锈钢卡箍、密封圈、温度表，压力表、清洗接口阀门、蒸馏罐加水阀门、冷凝器和冷却器进出水口转换接头等。 8 电能蒸汽发生器：24kw, 380v, 三相电，50Hz; 三、挥发油精制功能 1 一级分子蒸馏系统：真空度≤10Pa （空载绝压）；二级分子蒸馏系统：真空度≤1Pa （空载绝压）；温度 ≤220℃(温度可调节)；动力设计为380AC，总功率约15kw； 1.1 进料系统 物料罐：有效容积≥500ml；材质：304不锈钢；带夹套加热； 1.2 第一级蒸馏器材质：SUS316（内壁）； 1.2.1 蒸发器，S=0.08m2，SUS316（内壁）； 1.2.2 内置冷凝器，材质304不锈钢，单管式； 1.2.3 外置冷凝器，304不锈钢，单管式； 1.2.4 刮膜器 ，86步进电机，PTFE，转速可调50-300； 1.2.5 密封，机械密封； 1.2.6 真空管道，304不锈钢； 1.2.7 冷凝管道，304不锈钢； 1.2.8 热油机组，3kw，加热精度±1-2℃，温度：50-220； 1.2.9 真空系统，旋片真空泵； 1.2.10 出料罐，50-500ml，玻璃烧瓶，配送：250ml； 1.2.11 玻璃视镜（带夹套加热）1套； 1.2.12 物料阀门（带夹套加热）1套； 1.2.13 真空阀门1套； 1.2.14 排气阀门1套； 1.2.15 热油阀门1套； 1.2.16 电热偶1套； 1.3 第二级蒸馏器 材质：SUS316（内壁）； 1.3.1 蒸发器，S=0.08m2，SUS316（内壁）； 1.3.2 内置冷凝器，304不锈钢，单管式； 1.3.3 外置冷凝器，304不锈钢，单管式； 1.3.4 刮膜器，86步进电机，PTFE，转速可调50-300； 1.3.5 密封，机械密封； 1.3.6 进出料管，304不锈钢，1套（带夹套加热）； 1.3.7 真空管道，304不锈钢，1套； 1.3.8 冷凝管道，，304不锈钢，1套； 1.3.9 热油机组，3kw，加热精度±1-2℃，温度：50-220； 1.3.10 真空系统，旋片真空泵，扩散泵； 1.3.11 扩散泵冷却箱，温度可调，最佳温度22度，1、2级共用； 1.3.12 仪表真空仪，双路真空计，0.1Pa，1、2级共用； 1.3.13 出料罐，50-2000ml，玻璃烧瓶，3，配送：250ml； 1.3.14 制冷机组，最低-8度，风冷，1、2级共用； 1.3.15 内置冷凝器加热冷却机组，3KW，温度可调，自动调温； 1.3.16 控制柜，触摸屏控制，Plc，1、2级共用； 1.3.17 机架，304不锈钢，1套； 1.3.18 玻璃视镜，1套（带夹套加热）； 1.3.19 物料阀门，1（带夹套加热）； 1.3.20 真空阀门，1套； 1.3.21 排气阀门，1套； 1.3.22 热油阀门，1套； 1.3.23 电热偶，1套； 1.3.24 热油加油罐，1、2级共用。 四、辅助设备 1、真空泵：2BV6070，1台，抽气量1.33m³/min，功率2.2kw； 2、电蒸汽发生器：72kw 1台，电加热蒸汽锅炉0.1T/h，功率72KW，免检； 3、电蒸汽发生器：24kw 1台， 24kw, 380v, 三相电，50Hz； 4 风冷机组，75kw 1 台，出水温度7℃，回水温度10℃，带循环泵； 5 空压机，2.2kw 1台，功率2.2kw，压力0.8MPa。 五、安装 1、设备及物料管道安装，设备现场就位、组装，设备物料管道安装，包含材料费、安装、调试费； 2、公用系统管道安装，包括设备蒸汽管道安装，蒸汽管道保温，包含材料费安装费；设备真空管道安装，包含材料费，人工费；设备冷却水管道安装，包含材料费人工费；设备压缩空气管道安装，包含材料费，人工费（室内管道、阀门均为304材质）。 3、配电及电路安装，线路防爆安装，包含防爆配电箱，我方安装防爆配电箱至设备线路，需方将总电送至配电箱接口。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-全自动机械搅拌不锈钢液体发酵罐系统参数配置

一、 发酵罐系统详细组成配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种子罐 | 5L | S31603 不锈钢 | 1 台 |
| 2 | 发酵罐 | 30L | S31603 不锈钢 | 1 台 |
| 3 | 下位机控制系统 | BL-BIO6000 | 触摸屏+可编程控制器 | 1 套 |
| 4 | 上位机控制系统 | BL-BIO6000M | 计算机+控制系统 | 1 套 |
| 5 | 温度控制系统 | 日本-PT100 | 铂电阻 | 2 套 |
| 6 | pH 检测控制系统 | Hamilton | 瑞士原装进口 | 2 套 |
| 7 | DO 检测控制系统 | Hamilton | 瑞士原装进口 | 2 套 |
| 8 | 补料系统 | BL-BL | 变频蠕动泵流加 | 2 套 |
| 9 | 消泡系统 | BL-XP | 变频蠕动泵流加 | 2 套 |
| 10 | 压力检测系统 | 压力传感器 | 数据上传、控制 | 全套 |
| 11 | 流量系统 | 质量流量计 | 数据上传、自动控制 | 2 套 |
| 12 | 转速控制系统 | 伺服电机 | 转速无极可调 | 2 套 |
| 13 | 恒温热水箱 | 贝朗定制 | 304 不锈钢 | 1 套 |
| 14 | 无菌空气过滤系统 | 上过/一鸣 | 膜过滤 | 全套 |
| 15 | 蒸汽过滤系统 | 上过/一鸣 | 膜过滤 | 全套 |
| 16 | 管道、阀门 | DN15/20 | 316L 不锈钢 | 全套 |
| 17 | 辅助系统 | 空压机、蒸发器、 冷干机、冷水机组 | 贝朗定制 | 全套 |

二、设备分项配置

2.1发酵罐罐体部分：

| 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、5L种子罐 | 罐体结构：全容积5L，装料系数70%～80%；夹套冷却、传热，内筒材质：S31603不锈钢；罐侧配置大视角长条视镜装置，配置安全视镜灯，操作人员可观察物料及搅拌状况，罐体设有pH、DO、温度标准传感器接口、补料接口、泡沫传感器口、压力表口、压力传感器标准接口、接种口（加装火焰接种保护器）、投料口、进气口、排气口、进水口、出水口、取样口、宝德/盖米专用罐底隔膜阀及可蒸汽灭菌的放料管路； 罐体压力：设计压力0.3Mpa，工作压力0.15Mpa； 夹 套：设计压力0.3Mpa，夹套材质：S316L不锈钢，用于温控、辅助灭菌； 罐体抛光：内抛光精度Ra0.4um镜面抛光，外抛光精度Ra0.6um镜面抛光，所有焊缝坚固整齐美观； 进气过滤：采用深层通气；精度0.01μm除菌过滤器，精过滤器选用上过/一鸣，确保安全并可独立灭菌，大大延长使用寿命； 电 机：发酵罐专用宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩调速 德台湾台达伺服电机，电机功率：0.4KW，配置台湾台达变频器，转速：50-1000rpm连续平稳可调；控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm，特殊的电子平稳器可使电机在低转速时照样平稳运转，克服了高低速不能同时兼顾的问题。 搅 拌：专业设计高性能搅拌桨，设三档搅拌，桨浆叶形式为一档六平直叶搅拌桨叶，另一档六斜叶搅拌浆叶，上面一档消泡桨叶，高度可调；可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶，采用机械轴端密封，确保电机能在恶劣的环境中运行； 变频蠕动泵：配置4路保定兰格变频蠕动泵自动化加入装置(一路控酸、一路控碱，一路泡沫，一路补料)，变频蠕动泵的连销等金属部分采用不锈钢材质；包括配套的不锈钢材质插针、食品级硅胶管、呼吸器。配套4只250ml、4只500ml、2只1000ml玻璃补料瓶。 尾气处理：配置不锈钢材质尾气冷凝回流器。 灭菌方式：全自动在位蒸汽灭菌，由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体、管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 安装方式：坐于平台之上。 | 1套 |
| 2、30L 发酵罐 | 罐体结构：公称容积30L，装料系数70%～80%；夹套冷却、传热，内胆材质：S31603不锈钢；罐侧配置大视角长条视镜装置，配置安全视镜灯，操作人员可观察物料及搅拌状况，罐体设有pH、DO、温度标准传感器接口、补料接口、泡沫传感器口、压力表口、压力传感器标准接口、接种口（加装火焰接种保护器）、投料口、进气口、排气口、进水口、出水口及可蒸汽灭菌的取样、宝德/盖米专用罐底隔膜阀及可蒸汽灭菌的放料管路； 罐体压力：设计压力0.3Mpa，工作压力0.15Mpa；符合压力容器制作要求，提供压力容器相关证书； 夹 套：设计压力0.3Mpa，夹套材质：316L不锈钢，用于温控、辅助灭菌； 罐体抛光：内抛光精度Ra0.4um镜面抛光，外抛光精度Ra0.6um镜面抛光，所有焊缝坚固整齐美观； 进气过滤：采用深层通气；精度0.01μm除菌过滤器，精过滤器选用上过/一鸣，确保安全并可独立灭菌，大大延长使用寿命； 电 机：发酵罐专用宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩调速德台湾台达伺服电机，电机功率：1.5KW，配置台湾台达变频器，转速：50-800rpm连续平稳可调；控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm，特殊的电子平稳器可使电机在低转速时照样平稳运转，克服了高低速不能同时兼顾的问题。 搅 拌：专业设计高性能搅拌桨，设三档搅拌，桨浆叶形式为一档六平直叶搅拌桨叶，另一档六斜叶搅拌浆叶，上面一档消泡桨叶，高度可调；可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶，四块折流挡板；采用机械轴端密封，确保电机能在恶劣的环境中运行； 变频蠕动泵：配置5路保定兰格变频蠕动泵自动化加入装置(一路控酸、一路控碱，一路泡沫，两路补料)，变频蠕动泵的连销等金属部分采用不锈钢材质；包括配套的不锈钢材质插针、食品级硅胶管、呼吸器。配套4只1000ml、4只500ml。 尾气处理：配置不锈钢材质尾气冷凝回流器。 灭菌方式：全自动在位蒸汽灭菌，由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体。管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 安装方式：坐于平台之上。 | 1套 |

2.2无菌空气处理系统：（★无菌空气系统采用三级过滤，即总过滤器、预过滤器和精过滤器）

| 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 空气总过滤器 | 过滤量：0.5m3/min，（SUS304不锈钢外壳，精度0.3μm，膜过滤。） | 1套 |
| 空气预过滤器 | 过滤量：0.5m3/min，（SUS304不锈钢外壳，精度0.1μm，膜过滤。） | 1套 |
| 空气精过滤器 | 5L种子罐用 过滤量：0.1m3/min，压力表指示（SUS304不锈钢外壳，精度0.01μm，膜过滤；过滤度99.9999%） | 1套 |
|  | 30L发酵罐用 过滤量：0.5m3/min，压力表指示（SUS304不锈钢外壳，精度0.01μm，膜过滤；过滤度99.9999%） | 1套 |
| 蒸汽过滤系统 | 不锈钢外壳，聚四氟乙烯滤芯，膜过滤，过滤精度：3μm。 （用于各罐空气精过滤器的消毒灭菌） | 1套 |

2.3控制系统

| 序号 | 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度控制系统 | 1、测量范围：0～150℃；2、控制范围：水箱内水温常温-＋65℃； 3、控制精度：±0.2℃；分辨率：0.1℃； 4、控制内容：温度值在线检测、PID智能控制，可根据发酵过程所需温度进行设定。 5、部件选配：德国PT100铂电阻温度传感器、SUS304不锈钢电极护套、不锈钢电加热管、SUS304不锈钢恒温水箱、德国威乐热水循环泵控制。 6、特 点： A)配置热水箱,循环控温,节约能耗。 B）PID智能控制系统确保温控的快速及节能。 C)夹套在循环控温的时候可始终保持零压,外围无 需安装安全阀,安全、可靠。 7、温度带超上下限报警功能。 8、软件功能：数据曲线图、数据报表、温度手动、自动两种控制模式。 | 2套 |
| 2 | pH在线检测、控制系 统 | 1、控制方式：全自动控制，pH值可设定； 2、显示范围：0～14pH； 3、控制范围：2～12pH； 4、分辨率：0.01pH； 5、控制精度：±0.02pH； 6、控制内容：pH值在线检测、PID智能控制； 7、部件选配：瑞士进口HamiltonpH玻璃凝胶电极检测，可高温在位灭菌。不锈钢电极护套、Hamilton专用变送器，并采用Hamilton原装双屏蔽信号传输线连接，保证pH精确控制。 执行机构：微机智能PID控制蠕动泵（2路）自动流加酸或碱，使得pH值控制在所设定的范围内,可分手动、自动、分时段控制三种控制模式。 8、pH带上下限超限报警功能； 9、软件功能：数据曲线图、数据报表、pH手动、自动控制； 10、电极长度120mm，电极外径：12mm，安装尺寸：25mm。 | 2套 |
| 3 | DO检测系统 | 1、检测方式：自动检测； 2、显示范围：0-100%或0-150%； 3、显示精度：±0.1%或1%； 4、控制内容：DO值在线检测； 5、部件选配：瑞士进口Hamilton极谱型溶解氧电极检测，可高温在位灭菌，121℃-30分钟。不锈钢电极护套、Hamilton专用变送器，采用Hamilton原装双屏蔽信号传输线与PLC连接，保证DO精确显示。 6、系统带DO异常报警功能。 7、电极长120mm，电极外径：12mm，安装尺寸：25mm。 | 2套 |
| 4 | 空气流 量自动 控制系 统 | 1、控制方式：自动检测，自动控制； 2、空气进气选用韩国MKP质量流量计,宝德/盖米比例调节阀，可调节开度，自动控制通气量，能显示实时通气量；配合宝德/盖米气动隔膜阀自动控制进气自动控制实现罐压，数据自动上传，PLC形成报表； 3、管道上增设单向止回阀,防止物料倒流污染过滤器。 | 2套 |
| 5 | 压力自动控制系统 | 1、耐高温消毒直插式传感器（瑞士 huba 公司）、宝德/盖米气动隔膜阀门，排气口使用宝德/盖米气动比列调节 阀，压力表，范围：-0.1~0.9MPa 2、自动显示、自动控制：在线显示并上传到 PLC 控制。 | 2套 |
| 6 | 消泡系 统 | 1、控制方式：全自动控制； 2、控制精度：10-100000Ω； 3、控制内容：泡沫异常状况报警，自动断续处理； 4、执行机构：泡沫传感器检测，微机自动控制蠕动泵流加消泡剂。 5、控制方式：手动、自动二种控制模式。 | 2套 |
| 7 | 转速控 制系统 | 5L 种子罐:台湾台达伺服电机,功率:0.4KW,转速 50-1000rpm±1%，无级变频调速。 | 1台 |
|  |  | 30L 发酵罐：台湾台达伺服电机,功率:1.5KW,转速 50-800rpm±1%，无级变频调速。 | 1台 |
| 8 | 补料系 统 | 1、控制方式：全自动设定控制； 2、执行机构: 微机自动控制蠕动泵(1 路)流加物料。 3、程序可自动计量流加物料的量,并可设定单位时间内所需要流 加物料的量。 4、分手动、自动控制二种控制模式 | 2套 |
| 9 | 下位机发酵过 程控制系统 | 有温度、转速、消泡、补料、pH、DO、空气流量、罐体压力等自动控制和监测；可随时在手动控制与自动控制之间切换；系统由下位机控制系统（采用德国西门子 PLC 控制系统）、传感器和执行机构及上位机控制系统（计算机远程控制及数据分析系统）、通讯、端口等组成，落地式控制柜，中文菜单与界面，可记录并显示多条参数曲线；软件自主研发，永久免费升级 1、15″宽屏彩色液晶触摸屏，PLC 可编程控制器，人机界面友好，控制器可检测并控制发酵罐的相应参数； 2、全中文菜单界面显示，AD/DA 模块转换，单屏控制显示所有罐体工况，运行选择、参数校正、数据分析、运行时间、密码设定等项目； 3、系统有发酵批次设定功能,客户可进行不同批次的设定,程序记录所有发酵过程相关参数,方便多次发酵过程历史数据的查询与对比。 4、现场下位机具有温度、pH、DO、转速、压力、空气流量、消泡、补料等参数及工况在线显示，曲线分析，批报表分析、自动记录，各参数管理设定等功能；在发酵现场即可对各参数进行很好的管理、控制； 5、自我保护功能：可设置密码，其他人无法修改发酵参数，而且控制器不因断电而丢失各参数的设定值，留有与上位机通讯接口； 6、所有检测参数(温度、pH、DO、转速等)都可在线校正，使用方便、简洁； 7、程序自动计算发酵罐在线各参数，能在同一 X 轴、Y 轴坐标平面上同时显示多条不同参数的曲线； 8、具备泡沫液位检测报警和自动添加消泡剂功能； 9、系统分参数标定校正、灭菌和发酵三个工况转换菜单，其中标定栏校正发酵过程中所需控制参数的精确度，灭菌状态下，可设定灭菌温度与灭菌时间系统自动计时并在时间到后自动报警提醒客户灭菌结束，发酵状况下，用户可根据自身发酵工艺所需控制参数的数值去分别设定，整个发酵过程系统发酵各参数自动控制在所设定的数值。 | 全套 |
| 10 | 电气系统及控 制柜 | 1、电气执行机构、继电器等核心部件采用优质 ABB、施耐德等电器元件，所有罐的控制系统集成于电气控制柜内。 2、不锈钢高级豪华控制柜，表面喷塑，防静电处理，无干扰。 3、设备用线缆（强电、弱电），穿线槽，线缆固定接头等 | 1套 |
| 11 | 上位机发酵过 程控制系统 | 本项目控制方案采用的控制系统：BL-BIO-6000M 型控制系统本系统具有数据设定控制，配置联想电脑一台，可与下位机同时检测和控制整套发酵系统。 预置延时式设定控制，参数分段控制，历史数据存储，曲线分析，批报表自动生成，输出打印，密码管理，异常分析，2 路外来数据输入与分析等功能。 | 1套 |
| 12 | 灭菌程 序 | 控制方式：由控制电脑设定自动灭菌程序、自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；触摸显示屏显示数据记录与分析，动态流程图显示状态，灭菌过程的温度、罐压等在线参数在控制器和电脑上直观显示，可实时监控。 控制内容：整个发酵过程可分为过滤器消毒、空消、实消、培养四个过程，它们均可通过用户的指令进行全自动控制，可设定过滤器消毒时间、过滤器吹干时间、空消压力、空消温度、空消时间、灭菌转速、实消压力、实消时间、实消时间、培养温度、培养时间等、灭菌温度范围：100℃~130℃。 | 2套 |

### 2.4 管路、阀门、其他系统

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料管路系统（S31603 不锈钢） | 配套 | 1、所有管路选用符合微生物发酵的要求管路阀门。 2、凡与物料接触的阀门和空气精过滤器后的阀门均选配宝德/盖米隔膜阀或气动隔膜阀； 3、进气管路选用宝德/盖米隔膜阀、气 动隔膜阀；排气管路选用宝德/盖米气动比列调节隔膜阀，实现罐压自动设定与控制； 4、控温水路选用气动角座阀，其它管道选用符合微生物发酵要求的管路阀门。 5、移种管路采用宝德/盖米手动隔膜阀 及 S31603 不锈钢管路连接。 7、所有与物料直接接触的管道材质都采用 S31603。 8、物料管路，空气，蒸汽管路全部充氩 保护焊。 |
| 2 | 空气管路系统（空气精过滤器后 采用 S31603 不锈钢，精过滤前 采用 304 不锈钢） | 配套 |  |
| 3 | 水路系统（304 不锈钢） | 配套 |  |
| 4 | 蒸汽管路系统（空气精过滤器后 采用 S31603 不锈钢，精过滤前 采用 304 不锈钢） | 配套 |  |
| 5 | 各类阀门 | 配套 |  |
| 6 | 三通、弯头、法兰等管件 | 配套 |  |

- 三、设备部件的材料说明与产地

| 序号 | 名 称 | 说 明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐体 | 内筒材质为 316L 优质不锈钢 |  |
| 2 | 机架材质 | 304 不锈钢 |  |
| 3 | 罐体材质 |  |  |
| 4 | 搅拌电机 |  |  |
| 5 | 调速器 |  |  |
| 6 | 触摸屏 |  |  |
| 7 | 气动隔膜阀 |  |  |
| 8 | 罐底隔膜阀 |  |  |
| 9 | 比列调节阀 |  |  |
| 10 | 气动角座阀 |  |  |
| 11 | 专业取样阀 |  |  |
| 12 | 质量流量计 |  |  |
| 13 | 压力传感器 |  |  |
| 14 | 循环泵 |  |  |
| 15 | PLC 及模块 |  |  |
| 16 | pH 电极 |  |  |
| 17 | pH 电缆 |  |  |
| 18 | DO 电极 |  |  |
| 19 | DO 线缆 |  |  |
| 20 | 温度电极 |  |  |
| 21 | 气动阀组 |  |  |
| 22 | 核心电器元件 |  |  |
| 23 | 蠕动泵 |  |  |
| 24 | 空气过滤器 |  |  |
| 25 | 蒸汽过滤器 |  |  |
| 26 | 下位机软件 |  |  |
| 27 | 上位机软件 |  |  |
| 28 | 电脑 |  |  |

- 四、配套设备

| 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、无油空压机 | 无油空气压缩机，排 气 量：220L/ min，工作压力：0.7Mpa， 储气罐：100L。 | 1 台 |
| 2、蒸汽发生器 | 电加热蒸汽发生器，带自动补水与缺水保护，功率：12KW, 蒸汽量: 16kg/H。 | 1 台 |
| 3、冷冻水机组 | 2hp风冷式冷水机组系统，冷冻水温度范围：5℃-35℃出水； | 1 台 |
| 4、冷干机 | 高温风冷型冷干机，空气处理量：0.7m³/min | 1 台 |